- INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE

NATIONAL  RESEARCH  INSTITUTE

tel. centrala:+(4822)7253611, fax:+(4822)7254714, e-mail: postbox@ihar.edu.pl,

http://www.ihar.edu.pl, REGON 000079480, NIP 529-000-70-29, KRS 0000074008

Nr konta:Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu nr 85 1130 1088 0001 3110 3520 0001

Zakup aparatury na potrzeby projektu

Gospostrateg 1/394826/10/NCBR/2018 z dnia 22.11.2018 roku

pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego  i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”

Zadanie nr. 1:  Przeprowadzenie badań podstawowych dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

………………………………………………………………………………………………………………………………

załącznik nr 2 do siwz,

ZP/02/D/2020 PBS

Formularz spełnienia wymagań technicznych i jakościowych

Specjalnie zaprojektowanego systemu / urządzenia do  fenotypowania materiału roślinnego

- System ma służyć do fenotypowania materiału roślinnego poprzez generowanie obrazów sygnału fluorescencyjnego (emisji światła).

Chlorofil to grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach i odpowiada za przebieg procesów fotosyntezy. Fluorescencja chlorofilu zależy od stanu funkcjonalnego układu fotosyntetycznego i jest najlepszym odzwierciedleniem stanu fizjologicznego materiału roślinnego (świadczącym o energii / wigorze kiełkowania nasion, rozwoju roślin w różnych fazach w różnych warunkach środowiskowych – agroklimatycznych, które wpływają na wzrost i rozwój roślin, w tym starych odmian. Warunki środowiskowe mające wpływ na mechanizmy fotosyntetyczne to np. gleba, susza, upały i stresy, niedobory składników odżywczych, grzyby infekcje itp.).

System powinien zapewnić możliwość monitorowania reakcji roślin na warunki środowiskowe w czasie.

- Jednostka obrazująca kinetykę fluorescencji chlorofilu

  - Specjalnie zaprojektowany system fenotypowania materiału roślinnego poprzez pomiar fluorescencji chlorofilu.

- Otwarty System z kamerą do obrazowania powierzchni 35 cm x 35 cm z rozdzielczością co najmniej 1,4 MP (mega pixela), który jest dostarczany z wieloma źródłami oświetlenia:

- Czerwono-pomarańczowe światło o długości fali 620 nm powinno być oparte na diodach LED dla modulowanych impulsowo tzw. krótkich mrugnięć dla dokładnego pomiaru minimalnej fluorescencji (wartości Fo), dodatkowe oświetlenie aktyniczne.

- Zimno białe światło powinno być oparte na diodach LED zapewniające puls nasycający dla oznaczania maksymalnej fluorescencji (wartość Fm), standardowe oświetlenie aktyniczne.

- System powinien posiadać dodatkowe światło o długości fali 735 nm do oznaczania parametru Fo '.

  - System powiniem umożliwiać parametry co najmniej takich jak: Fo, Fm, Fv, Fo ', Fm', Fv ', Ft.

  - System powinien umożliwić obliczanie parametrów co najmniej takich jak: Fv / Fm, Fv '/ Fm', PhiPSII, NPQ, qN, qP, Rfd i wiele innych.

- System powinien umożliwiać pomiar roślin / fragmentów roślin / skiełkowanych nasion o wysokości do co najmniej 50 cm (uwzględniając doniczkę) i o szerokości do co najmniej 40 cm.

- System powinien być gotowy do pracy jako urządzenie wolnostojące o wymiarach nie mniejszych niż: 1500 mm x 1200 mm.

- Kamera powinna być o wysokiej czułości

5.1. Przeznaczona do połączonego pomiaru ChlF i wykrywania słabych sygnałów fluorescencji w stanie ustalonym (takich jak GFP) z długimi czasami integracji lub zastosowań, w których wyższa rozdzielczość przestrzenna ma najwyższe znaczenie (np.: mikroskopia)

5.2. Kamera – czujnik CCD,  rozdzielczość co najmniej 1,4 MP.

5.3. Przetwornik A / D: co najmniej 16 bitów (65 536 poziomów szarości)

5.4. Rozmiar czujnika: co najmniej format 2/3 ”, mono, matryca 9,5 mm x 6,7 mm

5.55. Rozmiar piksela co najmniej: 6,45 µm x 6,45 µm

6. System powinien mieć co najmniej dwa tryby pracy:

- wideo (pomiar kinetyki fluorescencji chlorofilu),

- migawka (długi czas integracji)

7. Rozdzielczość: co najmniej 1360 x 1024 pikseli

7.1. Liczba klatek na sekundę: co najmniej 20 obrazów na sekundę

7.2.Stosunek sygnału do szumu (SNR): co najmniej 44dB

7.3. Zakres dynamiczny:> 65dB

8. System powinien zapewnić możliwość pracy w temperaturach od co najmniej od 0 do +50 ° C

9. System powinien zapewnić możliwość pracy przy wilgotności od co najmniej 0–90% (bez kondensacji)

10. Złącze interfejsu: Gigabit Ethernet

11. Źródła światła o parametrach nie gorszych niż:

- Impulsy nasycenia: 5700 K Zimna biel, 5500 µmol · m-2 · s-1

- Światło aktynowe 1: 5700 K Zimna biel, 1500 µmol · m-2 · s-1

- Światło aktyniczne 2: 620 nm Czerwono-pomarańczowy, 500 µmol · m-2 · s-1

- Dodatkowe źródła światła:

- Daleka czerwień 735 nm

12. Szafka obrazowa do adaptacji w ciemności

- Izolowana od światła skrzynka obrazowania wyposażona w drzwiczki do wygodnego umieszczania próbek. Konstrukcja skrzynki wykonana jest z wytrzymałej aluminiowej wytłaczanej ramy.

Wyposażenie:

Jednostka sterująca służąca do zbierania danych i obróbki oraz oprogramowanie

Instalacja, szkolenie i transport w cenie

-----------------------------------------------------

Kierownik B+R

(imię, nazwisko – pieczątka)