- INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE

NATIONAL  RESEARCH  INSTITUTE

tel. centrala:+(4822)7253611, fax:+(4822)7254714, e-mail: postbox@ihar.edu.pl,

http://www.ihar.edu.pl, REGON 000079480, NIP 529-000-70-29, KRS 0000074008

Nr konta:Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu nr 85 1130 1088 0001 3110 3520 0001

Załącznik nr 2/1

ZP/05/N/D/2020 SPBS

Zakup aparatury na  potrzeby projektu

Gospostrateg 1/394826/10/NCBR/2018 z dnia 22.11.2018 roku

pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego  i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”

Zadanie nr. 1:  Przeprowadzenie badań podstawowych dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Formularz spełnienia wymagań technicznych i jakościowych

dla młyna kulowego (Pakiet 1);

- Młyn kulowy będzie wykorzystywany do takich prac jak: rozdrabnianie, homogenizacja, rozbijanie komórek, mielenie kriogeniczne w pracach prowadzonych w dziedzinie biologii w tym biologii molekularnej

- Młyn kulowy wykorzystywany do mielenia prób materiału roślinnego poprzez tarcie prób suchych i mokrych (twardych, średnio-twardych, miękkich, kruchych czy włóknistych)

- Liczba stanowisk pracy przy młynie kulowym nie powinna być mniejsza niż 2 (aby prace przebiegały sprawnie), układ zatrzaskowy samocentrujący

- Młyn kulowy powinien zapewnić możliwość rozdrobnienia jednorazowej obróbki o wielkości minimum od 1.5 ml do 20 ml w każdym stanowisku pracy jednocześnie Dlatego powinien mieć możliwość zastosowania naczyń mielących o różnych pojemnościach w tym: 1.5 ml -  5 ml - 10 ml - 25 ml - 35 ml - 50ml. (a elementy rozdrabniające wykonane ze stali utwardzana lub innego materiału o podobnej jakości np węglik wolframu, agat, tlenek cyrkonu, PTFE).

- Młyn kulowy ma zapewniać rozdrobnienie końcowe cząsteczek próby materiału ~ 5 μm

- . Ustawianie częstotliwości wibracji młyna kulowego powinno odbywać się cyfrowo, w zakresie minimum od ok. 5 do 25 Hz przy obrotach ok. od 200 do ok. 1500 obr/min)

- Czasu mielenia próby powinien być ustawiany cyfrowo dla zakresu minimum ok. 15 s - 80 min; zakres czasowy mielenia próby to ok 30 s - 2 min

- Młyn kulowy powinien mieć pamięć do kilku programów mielenia (minimum 7).

- Waga młyna kulowego powinna nie przekraczać ok. 27 kg

- Powinien być podłączony do sieci 1-fazowej, i spełniać Normy / Standardy C a stopień ochronny IP 30

Do oferty dołączyć oryginalny folder producenta, certyfikat zgodności z normami wydanymi przez jednostkę akredytowaną, celem potwierdzenia najwyższej jakości wykonania urządzeń

-----------------------------------------------------

Kierownik B+R

(imię, nazwisko – pieczątka)