- INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE

NATIONAL  RESEARCH  INSTITUTE

tel. centrala:+(4822)7253611, fax:+(4822)7254714, e-mail: postbox@ihar.edu.pl,

http://www.ihar.edu.pl, REGON 000079480, NIP 529-000-70-29, KRS 0000074008

Nr konta:Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu nr 85 1130 1088 0001 3110 3520 0001

Załącznik nr 2 do SIWZ,

ZP/08/N/D/2020SPBS

Zakup aparatury na potrzeby projektu

Gospostrateg 1/394826/10/NCBR/2018 z dnia 22.11.2018 roku

pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego  i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”

Zadanie nr. 1:  Przeprowadzenie badań podstawowych dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Formularz spełnienia wymagań technicznych i jakościowych

dla młyna kulowego

- Młyn kulowy musi spełniać wymogi, aby był wykorzystywany do takich prac jak: rozdrabnianie, homogenizacja, rozbijanie komórek, mielenie kriogeniczne w pracach prowadzonych w dziedzinie biologii w tym biologii molekularnej

- Młyn kulowy musi mieć opcje – mielenie suchych prób i mielenie mokrych prób

- Młyn kulowy musi spełniać warunki, aby mógł być wykorzystywany do pracy z materiałem wejściowym twardym, średnio-twardym, miękkim, kruchym czy włóknistym

- Minimalna liczba stanowisk pracy przy młynie kulowym to - 2

- Zasada działania młyna kulowego – nacisk poprzez tarcie

- Wielkość wejściowa cząsteczek próby mielonego materiału  ≤ 6 mm

- Młyn kulowy ma zapewniać rozdrobnienie końcowe cząsteczek próby materiału ~ 10 μm

- Młyn kulowy ma zapewnić możliwość rozdrobnienia jednorazowej obróbki o wielkości ok 20 ml w każdym stanowisku pracy jednocześnie.

- Ustawianie częstotliwości wibracji młyna kulowego powinno odbywać się cyfrowo, w zakresie od ok. 3 do 25 Hz (ok. 180 - 1500obr/min)

- Ustawienie czasu mielenia powinno odbywać się cyfrowo i być prowadzone w zakresie ok. 10 s - 90 min

- Zakres czasowy mielenia próby to ok 30 s - 2 min

- Młyn kulowy powinien zapewnić rozbijanie komórek w próbówkach do 10 x 2.0 ml

- Wykonanie materiałowe elementów rozdrabniających młyna kulowego: stal utwardzana, stal nierdzewna, węglik wolframu, agat, tlenek cyrkonu, PTFE

- Możliwość zastosowania naczyń mielących o pojemnościach: 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml /

- W zestawie zestaw adapterów umożliwiających rozdrabnianie w probówkach 1,5 / 2,0 ml

- Pamięć programów: 9

- Dane elektryczne 100-240 V, 50/60 Hz

- Podłączenie do sieci 1-fazowa

- Stopień ochronny IP 30

- Pobór mocy maksymalnie 150 W

- W x H x D w pozycji zamkniętej 371 x 266 x 461 mm

- Waga młyna kulowego powinna nie przekraczać 28 kg

- Normy / Standardy C

Do oferty dołączyć oryginalny folder producenta, certyfikat zgodności z normą EN 12469 wydanym przez jednostkę akredytowaną, deklaracje CE oraz certyfikat zarządzania jakością typu ISO9001 producenta,

-----------------------------------------------------

Kierownik B+R

(imię, nazwisko – pieczątka)