Stacja pipetująca MYRA

|  | Automatyczna stacja pipetująca |
| --- | --- |
|  | 6 miejsc w przestrzeni roboczej do elastycznego wykorzystania – 4 miejsca formatu płytki 96-dołkowej , 1 miejsce na śmietnik, 1 dodatkowe miejsc na odczynniki i miksy |
|  | Obsługa płytek 96- i 384-dołkowych oraz probówek i fiolek nawet do 50 ml, w tym probówek do rotorowych instrumentów RT PCR takich jak MIC |
|  | Wymienna głowica pipetująca – 1-kanałowa o zakresie 1-50ul |
|  | Wymiana głowicy przez użytkownika bez użycia narzędzi i potrzeby wzywania serwisu |
|  | Głowica wyposażona w kamerę służącą do kalibracji nowych płytek i probówek |
|  | Precyzja pipetowania CV 1% dla objętości 5-50 ul oraz CV 5% dla objętości 1ul |
|  | Dokładność pipetowania dla 1ul wynosząca 10% |
|  | Wykrywanie poziomu płynu w probówce bez użycia tipsów konduktywnych, na zasadzie detekcji różnicy ciśnienia w tipsie i na powierzchni menisku cieczy |
|  | Obsługa różnych rodzajów plastików/płytek od różnych producentów, w różnych kształtach i standardach, możliwość definiowania własnego nowego rodzaju płytki/naczynia |
|  | Pokrywa odcinająca przestrzeń roboczą od otoczenia-stacja w pełni zamykana |
|  | Wbudowanego światło UV do sterylizacji przestrzeni roboczej sterowane z poziomu oprogramowania. Światło UV LED o długości fali 280nm. |
|  | Dekontaminacje UV w całej przestrzeni roboczej poprzez poruszającą się lampę UV |
|  | Wbudowany filtr HEPA o wydajności 99,98% dla cząstek 0,3um |
|  | Wewnętrzny śmietnik na zużyte tipsy z kilkoma otworami na tipsy- robot sam wybiera otwór do zrzucenia tipsa aby wykorzystać jak największą pojemność śmietnika |
|  | oprogramowanie w graficznym interfejsie przedstawiającym blat roboczy metodą „zaznacz, przeciągnij i upuść” |
|  | praca jako dyspenser – rozpipetowywanie małych porcji z raz nabranej do tipsa dużej porcji |
|  | Krok poruszania głowicy pipetującej w osi X,Y i Z nie większy niż 100um |
|  | możliwość programowania na jednej płytce kilku niezależnych reakcji w różnych jej obszarach |
|  | kreator typowych programów – PCR, normalizacja, pulowanie, serie rozcieńczeń, tworzenie mastermiksów |
|  | Każdy wykonywany krok jest dokumentowany i zapisywany w raporcie końcowym |
|  | W zestawie dwa raki na probówki 36x 1,5/2ml, jeden rak do mastermiksów (4 x 10ml lub 4x 5ml; 18x 1,5/2ml, 14x 0,2ml) , rak do próbówek do instrumentu MIC |
|  | W zestawie 3840 sztuk tipsów, białych, nieprzewodzących |
|  | Wymiary SxGxW nie większe niż 36x46x31cm |
|  | Waga nie większa niż 10kg |
|  | W zestawie laptop do sterowania aparatem o parametrach min Windows 7, Intel core i3, 4 GB RAM, 5GB wolnej przestrzeni dyskowej |
|  | Instalacja i szkolenia instalacyjne oraz pomoc techniczno-merytoryczna w okresie gwarancji świadczona przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta urządzenia na instalację i świadczenie takiej pomocy, dołączyć aktualną autoryzację do oferty |
|  | Wykonawca i gwarant musi posiadać na terenie Polski autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Aktualne zaświadczenie o autoryzacji na terenie Polski załączyć do oferty |
|  | Gwarancja 24 miesiące |