### Załącznik nr 2/3 do SIWZ

ZP/03/N/D/2019

### Pakiet 3- komplet: Spektrofotometr + wzorce optyczne,

Cz. 3.0-Spektrofotometr,

| Lp. | ## PARAMETR |
| --- | --- |
| 1. | # Długość drogi optycznej w granicach: # 0.03, do 0,5 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki |
| 2. | Objętość mierzonej próbki: od minimum 0,5 µl niezależnie od stężenia próbki |
| 3. | Długość fali w granicach: 190-840 nm, pełny zakres skanowania |
| 4. | Źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa |
| 5. | Typ detektora: matryca CCD co najmniej 2048 elementów |
| 6. | Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” |
| 7. | Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002 |
| 8. | Dokładność pomiaru absorbancji: 1,5% |
| 9. | Dokładność długości fali 0,5 nm |
| 10. | Zakres absorbancji w granicach: 0,015-750 Abs |
| 11. | Zakres pomiaru stężenia dsDNA: 0,75-37 500 ng/µl oraz od 0,04mg/ml (BSA) do 1125 mg/ml BSA bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania |
| 12. | Czas pomiaru nie więcej niż 2 sekundy |
| 13. | Statyw pomiarowy instrumentu nie może być elementem wymiennym instrumentu |
| 14. | Pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych w nanokropli |
| 15. | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 20 x 33 cm |
| 16. | Urządzenie wyposażone w wbudowany dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 7 cali do sterowania urządzeniem. |
| 17. | Urządzenie powinno posiadać wewnętrzny mikroprocesor do pełnej obsługi oprogramowania. Pomiar nie wymaga zewnętrznego komputera. |
| 18. | Oprogramowanie sterujące mobilne z interfejsem graficznym. Oprogramowanie w j. polskim. Możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) oraz możliwość pomiaru białka metodą metodami kolorymetrycznymi, metoda Bradforda, Lowry`ego, Pierca, BCA, spektrofotometryczna przy długości fali 280 nm, Metody pomiarowe dla ds. DNA, ss DNA, RNA , oligonukletorydów, mikromacierzy możliwość wybierania grup długości fali przy jakiej ma być pomiar w aplikacji UV/VIS |
| 19. | Oprogramowanie musi pozwalać na eksport wyników do programu Excel |
| 20. | Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie własnych metod z lub bez użycia krzywych standardowych |
| 21. | Oprogramowanie automatycznie wyświetla pełne spektrum UV-Vis od 190-840 nm |
| 22. | Oprogramowanie posiadające przycisk automatycznego pomiaru kolejnej próbki, moduł pozwalający na automatyczne przeliczanie stężeń |
| 23. | Urządzenie wyposażone w Wi-Fi, port Ethernet oraz 3 porty USB. |
| 24. | Urządzenie wyposażone w moduł pomiaru w kuwecie do pomiarów kinetycznych i stężenia kultur komórkowych OD600 |
| 25. | Wbudowany inkubator z możliwością podgrzewania kuwety w zakresie do 37ºC do 45°C dokładność +-0,5ºC |
| 26. | Długość drogi optycznej 10,5,2,1 mm |
| 27. | Limit detekcji dla modułu kuwetowego nie gorszy niż 0,04 ng/µl (dsDNA) |
| 28. | Maksymalne stężenie próbki dla modułu kuwetowego co najmniej 75 ng/µl (dsDNA) |
| 29. | Możliwość podłączenia do urządzenia skanera bar kodów probówek 1D i 2D |
| 30. | Urządzenie musi posiadać wbudowany w urządzenie moduł do pomiarów fluorescencyjnych, która umożliwia pomiar od 0,5 pikogramów/µl dsDNA oraz musi być wyposażony w cztery LED-y jako źródło światła (niebieski LED ok. 470 nm, zielony LED ok 525nm, czerwony LED ok 636nm, UV LED ok. 375nm). Moduł umożliwia pracę nie tylko z odczynnikami producenta spektrofotometru. |
| 31. | Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia drukarki termicznej umożliwiającej wydruk wyników z urządzenia. Drukarka musi mieć możliwość podłączenia za pomocą portu USB. |
| 32. | Gwarancja producenta 24 miesiące. |

Pozostałe wymagania:

1) Czas reakcji serwisu 48 godz.

2) Czas naprawy w przypadku sprowadzenia części z zagranicy 14 dni roboczych,

3) Instalacja urządzenia,

Cz. 3.1- Wzorce optyczne;

a) Dichromian potasu:

- Roztwór pozwalający na sprawdzenie dokładności absorbancji oraz liniowości.

- Dichromian potasu musi być zawieszony w 0.001M kwasie nadchlorowym

- Roztwór musi znajdować się w szczelnej kuwecie 10mm

- Kuweta kwarcowa

- Kuweta musi być szczelnie zgrzewana za pomocą ciepła i szczelnie zamknięta

- Roztwór przygotowany ze wywzorcowanego stałego dichromianiu potasu – NIST SRM 935a

- Musi posiadać charakterystyczne piki przy długościach fali: 235, 257, 313, 350 oraz 430nm

- Stężenie roztworu musi wynosić 60mg/l

b) Tlenek holmu w kwasie:

- Roztwór pozwalający na sprawdzenie dokładności długości fali

- 4 m/v tlenek holmu w 10% v/v kwasie nadchlorowym

- Roztwór musi znajdować się w szczelnej kuwecie 10mm

- Kuweta kwarcowa

- Kuweta musi być szczelnie zgrzewana za pomocą ciepła i szczelnie zamknięta

- Sprawdzenie długości fali w zakresie 240-650nm

- Musi posiadać charakterystyczne piki przy długościach fali: 241, 250, 278, 288, 334, 346, 361, 385, 417, 451, 468, 485, 537, 641.

Dodatkowe wymagania.

- Do wzorców dołączony certyfikat kalibracji wydany przez producenta.

- Kalibracja wzorców wykonana zgodnie ze standardami ISO/IEC 17025 (akceptujemy organizacje   zrzeszone w ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation)

- Gwarancja dożywotnia w przypadku wykonywania recertyfikacji nie częściej niż co 2 lata.